# Strain gauge øvelse

## Øvelsestrin:
1. Sæt et ”T – Coax led” på Coax-stikket, så kan man måle det forstærkede signal med et digitalt multimeter, samtidig med at man kan se spændingskurveformen på et oscilloscope.
   Noter: Efter at systemet er blevet sat sammen, er der blevet testet, om der var forbindelse ved at belaste vejecellen. Arne siger, at det ikke er nødvendigt med T-Coax leddet.
   Desuden skal der indstilles på oscilloskopet, så der kan vises på displayet (tryk measure).
2. Forbind vejecellen med forstærkerprintet og tilslut +15V, Gnd. og -15V
   Noter: Hænger sammen med punkt 1.
3. Justér offset-potentiometret så det forstærkede signal er 0V, når der intet vægtlod er på platformen. I praksis må man acceptere at det forstærkede signal ikke er nøjagtigt 0V.
   Noter: Der er ca. 3 mV i den gennemsnitlige spænding (forstyrrelse/afvigelse).
4. Placer et 5kg vægtlod på platformen og justér forstærknings-potentiometret så den forstærkede spænding viser 5V. I praksis må man acceptere at det forstærkede signal ikke er nøjagtigt 5V.
   Noter: 4,64 V blev vist i starten og blevet justeret til at være 5,0 V ± 0,1
Det kan evt. være nødvendigt at udføre punkt 3 – 4 nogle gange for at få måleværdierne til at passe.

1. Lav en måleserie med kombinationer af de vægtlodder, der er tilgængelige mellem 0 og 10kg.
   Der må maksimalt placeres 10kg på platformen!
   Noter: Se Bilag.
2. Tegn resultaterne ind i et X – Y koordinatsystem og undersøg om vejecellen er lineær. (X = masse, Y = måleværdi).
   Noter: Se Bilag. Ud fra korrelationskoefficienten kan det ses, at den er tilnærmelsesvis lineær med en afvigelse på ± 0,042 V.
3. Lav en måleserie på 10 målinger af samme vægtlod (vægtloddet skal tages af platformen mellem hver måling). Beregn måleseriens middelværdi, standardafvigelse og standardfejl på middelværdien. Anvend disse oplysninger til at opstille et udtryk for massen af et 5 kg lod, når massen skal udtrykkes med 95% konfidens. Beregningsdelen af punkt 7 kan med fordel udsættes til efter punkt 8. (mere tid til målingerne).
   Noter: Se Bilag.
4. Gentag punkt 5 – 6 og undersøg om nulpunkt og følsomhed har ændret sig, i givet fald hvor meget.
   Noter: Se Bilag. Det har ændret sig med ca. 0,010 V
5. Lav en god øvelsesjournal, der er en god chance for at denne øvelse vil komme til at indgå i eksamensspørgsmålene.
   Noter: